邯郸市中医院招标公告

一、招标内容：

程控一体化医用诊断X射线机1台，内窥镜检查数字摄像系统。

二、投标人条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业能力；

4、在经营活动中没有重大违法记录。

三、投标人应提供的资质证件：

1、经过年检的营业执照副本的原件及加盖公章的复印件；

2、税务登记证的原件及加盖公章的复印件；

3、组织代码证的原件及加盖公章的复印件；

4、医疗器械生产许可证或经营许可证及医疗器械注册证的原件及加盖公章的复印件；

5、厂家授权书或产品代理证书的原件及加盖公章的复印件。

6、检察院出具的行贿受贿不良记录原件。

四、资格备案时间、地点

凡有意参加投标者，请于2015年3月3日至2015年3月9日止到院招标领导小组（党办室）报名备案。

联系电话：2115805

2015年3月3日

程控一体化医用诊断X射线机

| 序号 | 货物名称及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称：程控一体化医用诊断X射线机 |  |
| 二 | 数量：一台 |  |
| 三 | 设备用途说明：供急诊室、隔离室、病房、手术室等危重或任何不便移动的病人作X射线摄影之用，亦可作常规X射线检查的备用设备，方便地进行头部、四肢、胸腹各部分的摄影 |  |
| 四 | 设备主要构成 |  |
| 4.1 | X线管组件1套 |  |
| 4.2 | 限束器1套 |  |
| 4.3 | 机械构架1套 |  |
| 4.4 | 操作面板1套 |  |
| 4.5 | 遥控装置1套 |  |
| 五 | 主要技术及系统概述 |  |
| 5.1 | 高压发生器 |  |
| 5.1.1 | 最大输出功率：≥3.5KW |  |
| 5.1.2 | 主逆变频率：≥30kHz |  |
| 5.1.3 | 摄影管电压调节范围：≥40～125kV |  |
| 5.1.4 | 摄影毫安调节范围：≥20～200mA |  |
| 5.1.5 | 电流时间积范围：≥1～320mAs |  |
| 5.1.6 | 器官摄影存储条件：≥60组 |  |
| 5.2 | X线球管 |  |
| 5.2.1 | 球管焦点：≤0.6mm²/1.2mm² |  |
| 5.2.2 | 球管阳极热容量：≥140kHU |  |
| 5.2.3 | 球管功率：≥15kW/35kW |  |
| 5.3 | 移动机架系统 |  |
| 5.3.1 | 球管焦点离地垂直运动范围：≥650mm～2000mm |  |
| 5.3.2 | X线球管组件绕立柱转动范围：≥±90° |  |
| 5.3.3 | X线球管组件绕横臂转动范围：≥±90° |  |
| 5.3.4 | 限束器绕窗口中心转动角度：≥±45° |  |
| 5.3.5 | 球管绕其轴线转动角度：≥-25°～﹢150° |  |
| 5.3.6 | 外形尺寸：≤1300mm×670mm×1635mm |  |
| 5.3.7 | 整机制动力：≤40N |  |
| 5.3.8 | 胶片规格：≥8＂×10＂、10＂×12＂、12＂×14＂、14＂×17＂、17＂×17＂ |  |
| 5.4 | 整套设备要求 |  |
| 5.4.1 | 所有设备均能进行工作连接并进行正常运行，保证各工作流程顺畅。 |  |
| 5.4.2 | 整机工作条件：温度：10—40度，湿度：30—75%，大气压力：70-106KPA |  |
| 5.4.3 | 整机电压输入：单相AC220V±10%，50Hz |  |
| 5.4.4 | 安全性能要求：仪器电磁辐射应符合中国国家标准。 |  |

内窥镜检查数字摄像系统招标参数

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围： 内窥镜检查数字摄像系统与内窥镜相连。如：肛门镜、直肠镜或乙状结肠镜。 |
| 二 | 结构组成： 内窥镜检查数字摄像系统由主机、数字摄像机、光学接口（耦合器）、环形导光束、LED冷光源照明机构、测温保护装置、图像采集处理系统、显示器、冲吸装置接口、光调节装置、图像采集控制装置、打印机构成。 |
| 三 | 技术要求 |
| 3.1 | 电源电压：单相AC 220V±10%； |
| 3.2 | 电源频率：50Hz±1Hz |
| 3.3 | 防电击类型：I类BF型应用部分 |
| 3.4 | 工作制：连续运行 |
| 3.5 | 输入功率：400VA |
| 3.6 | 机械稳定度：≤10º时不失衡 |
| 3.7 | 产品有效像素：＞600000 |
| 3.8 | 分辨率：＞600线 |
| 3.9 | 提供高达1600×1200分辨率的动态图像输出 |
| 4.0 | 采用标准USB 2.0接口，支持热插拔。 |
| 四 | 图像传感器件 |
| 4.1 | 提供60dB动态范围。 |
| 4.2 | 10bit(1024级)灰度，输出的图像过渡均匀，成像清晰。 |
| 4.3 | 信噪比高（54dB） |
| 五 | LED冷光源照明机构技术指标 |
| 5.1 | 光通量：≥300lm |
| 5.2 | 照度：照度可调节，最大照度≥3000000Lx |
| 5.3 | 色温：≥6500K |
| 5.4 | 整机工作噪声不大于：55db(A) |
| 5.5 | 产品采用医用LED冷光源. |
| 七、 | 设备配置 |
| 7.1 | 内窥镜检查数字摄像系统主机 一台 |
| 7.2 | 数字摄像仪 一套 |
| 7.3 | 21寸彩色液晶显示器 一台 |
| 7.4 | 彩色喷墨打印机 一台 |
| 7.5 | 联想高性能微机处理系统（硬盘：500G、内存：2G、光驱：DVD) 一套 |
| 7.6 | 塑制肛门镜 10套 |